## Uređaj
Dom zdravlja Zagreb-Zapad |  |  | Prilog 1.
Prilaz baruna Filipovića 11
Zagreb
Tehnička specifikacija - uređaj za neurofeedback terapiju
Proizvođač:
Model i tip:
TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE - uređaj za neurofeedback terapiju ili jednakovrijedno |  | Zadovoljava tražene karakteristike DA / NE | Broj stranice u katalogu i/ili izvod iz kataloga i/ili prospekt i/ili izvod iz prospekta i/ili proizvođačka specifikacija i/ili / izjava proizvođača ili ovlaštenog zastupnika proizvođača.
1. | Dvokanalno EEG pojačalo min 32bita rezolucije, min 165 dB dinamički raspon mora u sebi imati precizno izračunate i konstruirane filtere za optimalno odbacivanje smetnji i dobru kvalitetu signala
2. | Mjerač impedancije – na jednostanom displeju da prikazuje prijelazni otpor svake elektrode posebno
3. | Mogućnost rada po Othmerovoj metodi
EEG pojačalo
3. | Dva kanala visoke razlučivosti s niskom razinom šuma, DC
4. | Nema operativne kontrole – daljinski kontrolirano pomoću PC softvera
5. | Niska razina ulaznog šuma
6. | Kratko vrijeme podešavanja
7. | Ne prekrivajući filrteri, min 165dB dinamičkog raspona
Mjerač impedancije
8. | Veliki raspon mjerenog otpora (<5K…100K)
9. | Svijetleći, jednostavan za čitanje LED zaslon za svaku elektrodu
10. | Zaslon uravnoteženja elektroda za optimalno uklanjanje smetnji
11. | Kompenzacija galvanskog napona elektroda i smetnji mrežnog napona
12. | Upozorenje u slučaju loših (istrošenih) elektroda
Taktilni feedback uređaj
13. | Za poboljšanje neurofeedback terapije s taktilnim modalitetom
14. | Frekvencija vibracija do 35Hz, individualno podesiva putem računalnog softvera
Potrošni materijal za rad
15. | Kratkospojnik (Jumper)
16. | 1-kanalni komplet elektroda s 3 sinterirane elektrode
17. | 2 kanalne elektrode set s 5 sinteriranih elektroda
18. | Pasta za elektrode
Softverski modul/player koji omogućuje vizualni i auditivni feedback u stvarnom vremenu korištenjem standardnih videozapisa (npr. AVI, MPG, MKV) uz efekte promjene fokusa, veličine ili oštrine slike ovisno o aktivnosti moždanih valova pacijenta ili jednakovrijedan
19. | Softver za videoprodukciju
20. | Može rukovati raznim video datotekama i DVD-ovima koji su povezani s neurofeedback animacijom
21. | Moguće reproducirati Kindle datoteke kao i Youtube linkove
22. | Može reproducirati i neke videoisječke u AMP
23. | Primjene 8 različitih odabranih efekata i filtara na video koji se gleda
Ostalo
24. | Napajanje preko USB porta,baterije nisu potrebne
25. | Automatsko isključivanje
26. | Neurofeedback igre- Aktivacijski kodovi za dvije NFB animacije s mogućnošću proširenja
27. | Test uređaj za kontinuirano testiranje performansi s USB priključnim kabelom
Napomena: Molimo obvezno potvrdu traženih tehničkih karakteristika označiti sa DA/NE (stupac C), kao i stranicu u katalogu (stupac D). Ponuđena roba mora zadovoljiti sve tražene tehničke karakteristike, te obuhvatiti sve navedeno u teh. specifikaciji ili jednakovrijedno.
U ____________________________, dana________2026. god.
Ime i prezime odgovorne osobe, potpis i pečat