Klasa: 406-01/24-01/937

Ur.broj: 251-756-02-24-3
U Zagrebu, 26. rujna 2024. godine

ZAINTERESIRANIM

GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Predmet: Odgovor naručitelja na upit zainteresiranih gospodarskih subjekta

- Daje se

Poštovani,

dana 24. i 25. rujna 2024. godine putem elektroničke pošte zaprimljeni su upiti od stane zainteresiranih gospodarskih subjekata u predmetu nabave: Autoklav - 3 kom, Evidencijski broj nabave: 50/24-JN kako slijedi;

Upit gospodarskog subjekta 1

Gospodarski subjekt je dostavio Prijedlog izmjena slijedećih tehničkih specifikacija u odnosu na specifikacije objavljene u sklopu Poziva na dostavu ponude, kako slijedi:

Za stavku pod rednim br. 2 “Kapacitet spremnika za čistu vodu min. 5L”, traži se slijedeća izmjena u “Kapacitet spremnika za čistu vodu min. 4L”;

Za stavku pod rednim br. 3 “Prosječna potrošnja vode po sterilizacijskom ciklusu max. 300 mm”, traži se brisanje stavke iz razloga što potrošnja vode ovisi o više faktora, nije identična za svaki ciklus i taj podatak nije definiran u tehničkim podacima uređaja, te ga je teško dokazati”;

Za stavku pod rednim br. 5 “Opcionalno Wi-Fi povezivanje sa računalom”, traži se brisanje iste;

Za stavku pod rednim br. 9 “Snaga: min 2300 W”, traži se slijedeća izmjena u “Snaga: max. 2300 W”;

Za stavku pod rednim br. 10 “Dimenzije uređaja max. 460mm (š)x 455mm (v)x 615mm (d)”, traži se izmjena u “Dimenzije uređaja max. 490mm (š)x 455mm (v)x 635mm (d)”.

Upit gospodarskog subjekta 2

Gospodarski subjekt je dostavio Prijedlog izmjena slijedećih tehničkih specifikacija u odnosu na specifikacije objavljene u sklopu Poziva na dostavu ponude, kako slijedi:

Za stavku pod rednim br. 2 “Kapacitet spremnika za čistu vodu min. 5L”, traži se slijedeća izmjena u „Kapacitet spremnika za čistu vodu min. 3 do 5 L.”. Takoder predlaže se da se doda i kapacitet za nečistu vodu 2-3 L gdje odlazi nečista voda”;

Za stavku pod rednim br. 4 “Mogućnost spajanja na pisač, dokumentacija procesa sterilizacije (opcionalno)”, traži se slijedeća izmjena u “Integrirani pisač u autoklavu koji nakon svakog procesa sterilizacija radi ispis o izvršenju same sterilizacije iIi pohranna na USB stick”;

Za stavku pod rednim br. 5 “Opcionalno Wi-Fi povezivanje sa računalom”, traži se izmjena u “Opcionalno - povezivanje na autoklav”;

Za stavku pod rednim br. 6 “Kapacitet: min. 18 litara”, traži se izmjena u “Predlažemo da se stavi točna litraža autoklava 181 ili 231 jer utječe na samu cijenu. Autoklav od 18 litara pretežito se koristi u općoj medicini, a 23 litara u dentalnoj”;

Za stavku pod rednim br. 10 “Dimenzije uređaja max. 460mm (Š) x 45Smm (V) x 615mm (d)”, traži se izmjena u “Dimenzije uređaja od 430 x 500 x 610 mm do 460 x 455 x 615 mm“;

Za stavku pod rednim br. 11 “Minimalno 5 programa sterilizacije“, traži se izmjena u „bitno je navesti koji programi sterilizacije, te pod kojim temperaturama. Čvrsti instrumenti 121° i 134°, šuplji instrumenti 121° i 134°, porozni materijali 121° i 134°, prioni 121° i 134°, Clean program (program čišćenja)“;

Za stavku pod rednim br. 12 “Minimalno 3 testna programa“, traži se izmjena u „Tri test programa — Bowie & Dick / Helix / Vacuum test”;

Takoder, uz navedene stavke troškovnika, predlažemo da se nadoda stavka klase autoklava, „B Klasa autokava”.

Upit gospodarskog subjekta 3

Gospodarski subjekt je dostavio Prijedlog izmjena slijedećih tehničkih specifikacija u odnosu na specifikacije objavljene u sklopu Poziva na dostavu ponude, kako slijedi:

Za stavku pod rednim br. 3 “Prosječna potrošnja vode po sterilizacijskom ciklusu max. 300 mm”, traži se izmjena u „Prosječna potrošnja vode po sterilizacijskom ciklusu max. 1000 mm”;

Za stavku pod rednim br. 5 “Opcionalno Wi-Fi povezivanje sa računalom”, traži se izmjena u „Opcionalno Wi-Fi ili LAN povezivanje sa računalom“;

Za stavku pod rednim br. 6 “Kapacitet: min. 18 litara”, traži se izmjena u „Kapacitet: min. 17 litara“;

Za stavku pod rednim br. 9 “Snaga: min 2300 W”, traži se slijedeća izmjena u „Snaga: min 2100 W”;

Za stavku pod rednim br. 10 “Dimenzije uređaja max. 460mm (š)x 455mm (v)x 615mm (d)”, traži se izmjena u “Dimenzije uređaja max. 470mm (š)x 500mm (v)x 640mm (d)”;

Za stavku pod rednim br. 12 “Minimalno 3 testna programa“, traži se izmjena u „Minimalno 2 testna programa“.

Odgovor Naručitelja

Naručitelj ne prihvaća zahtjeve gospodarskih subjekata jer smatra da na tržištu postoji dovoljan broj gospodarskih subjekata/ponuditelja koji mogu ponuditi autoklave po prvotno objavljenim tehničkim specifikacijama.

Sukladno navedenom, Naručitelj ostavlja isti rok za dostavu ponuda, a to je 30.09.2024. do 12:00 sati.

Zagreb, 26.09.2024. godine

Stručno povjerenstvo za nabavu