## Sterilizator
Dom zdravlja Zagreb-Zapad
Prilaz baruna Filipovića 11
Zagreb
Tehnička specifikacija_autoklav_Prilog 4
Proizvođač:
Model i tip:
TRAŽENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE - autoklav, 5 komada, ili jednakovrijedno |  | Zadovoljava tražene karakteristike DA / NE | Broj stranice u katalogu i/ili izvod iz kataloga i/ili prospekt i/ili izvod iz prospekta i/ili proizvođačka specifikacija i/ili / izjava proizvođača ili ovlaštenog zastupnika proizvođača.
Osnovne karakteristike
1. | Klasa autoklava: B
2. | Mikroprocesor potpuno automatski upravlja programom te u svakom trenutku nadzire sigurnost sterilizacije
3 | Soft-touch displej u boji
4 | Kapacitet spremnika za čistu vodu min. 5L
5 | Prosječna potrošnja vode po sterilizacijskom ciklusu max. 300 ml
6 | Mogućnost spajanja na dvije vrste pisača (opcionalno)
7. | Mogućnost pospremanja podataka na priloženu SD karticu
8. | Opcionalno Wi-Fi povezivanje sa računalom
9. | Mogućnost programiranja automatskog početka ciklusa sterilizacije i testnih programa
10. | Mogućnost programiranja podsjetnika za izvođenje testnih programa u željenim intervalima
Tehnički podaci i specifikacije
11. | Kapacitet: min 23 litara
12. | Napajanje: min 230V
13. | Frekvencija: min 50 Hz
14. | Snaga: min 2300 W
15. | Dimenzije uređaja max. 460mm (š)x 455mm (v)x 615mm (d)
16. | Težina: max 50 kg
Programi
17. | Minimalno 9 programa sterilizacije
18. | Minimalno 3 testna programa
Ostalo
19. | Jamstvo na isporučeni autoklav od minimalno 24 mjeseca od dana instalacije
20. | Dostupnost rezervnih dijelova minimalno 10 godina nakon prestanka proizvodnje
Napomena: Molimo obvezno potvrdu traženih tehničkih karakteristika označiti sa DA/NE ( stupac C ), kao i stranicu u katalogu (stupac D). Ponuđena roba mora zadovoljiti sve tražene tehničke karakteristike, te obuhvatiti sve navedeno u teh. specifikaciji ili jednakovrijedno.
U ____________________________, dana________2025. god.