## TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
Dom zdravlja Zagreb Zapad
Prilaz baruna Filipovića 11
10000 Zagreb
Nabava Ultrazvučnog uređaja za ginekologiju
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
Red. broj | Opis predmeta nabave - Minimalne tehničke karakteristike koje trebaju biti zadovoljene | Zadovoljava tražene karakteristike DA / NE | Broj stranice u katalogu i/ili izvod iz kataloga i/ili prospekt i/ili izvod iz prospekta i/ili proizvođačka specifikacija i/ili / izjava proizvođača ili ovlaštenog zastupnka proizvođača.
1 | Ultrazvučni uređaj za ginekologiju.
1.1 | Ultrazvučni uređaj za primjenu u ginekologiji. Konzola na 4 kotača, masa konzole bez perifernih uređaja: max. 60 kg.
1.2 | Dinamički raspon sustava: min. 260 dB.
1.3 | Min. 107.000 procesnih kanala za obradu signala.
1.4 | Frekvencijski opseg uređaja min. od 1 do 18 MHz.
1.5 | Min. 3 aktivna konektora za slikovne sonde. Mogućnost priključka min.: konveksne, linearne, sektorske, 3D konveksne i 3D transvaginalne mikrokonvesne sonde.
1.6 | LCD LED monitor dijagonale min. 18,4'', rezolucije min. 1920 x 1080 piksela, osjetjliv na dodir, za upravljanje uređajem pomoću dodirnog ekrana, sa funkcijom zaključavanja ekrana. Upravljanje prethodno definiranim gestama.
1.7 | Upravljačko sučelje podesivo min. po nagibu, rotaciji min +/- 65º i visini.
1.8 | Načini rada sustava: - 2D (B) prikaz - obojani Doppler (Color Doppler) - PW Doppler, HPRF - M prikaz - usmjereni Power Doppler, visoko osjetljivi prikaz za detekciju malih protoka s indikacijom smjera protoka - THI, oslikavanje harmoničnim frekvencijama s inverznom tehnologijom - triplex prikaz za PW (simultani prikaz 2D, obojanog Dopplera i PW Dopplera u realnom vremenu) - redukcija točkastih (speckle) artefakata, podesivo u min. 5 koraka - višesmjerno združeno (compound) oslikavanje, podesivo u min. 6 koraka.
1.9 | Karakteristike sustava za 2D (B) prikaz: - max. dubina prikaza slike: min. 42 cm - automatska optimizacija slike pritiskom na jednu tipku - kontinuirana automatska optimizacija - uvećanje prikaza u živoj slici (write zoom) min. 8x - auto TGC - max. osvježenje slike: min. 2.800 sl/s - obojeni 2D - kino memorija u 2D prikazu za min. 10.000 slika, dvostruki kino prikaz, četverostruki kino prikaz - formati prikaza: jednostruki (B), dvostruki (B+B), četverostruki (B+B+B+B) - mogućnost zakretanja ultrazvučnog snopa tipkom s tipkovnice pri radu s 3D/4D sondom - rotacija slike min. 0°, 90°, 180°, 270° - obavezna mogućnost podešavanja parametara slike i kino zapisa u postprocesingu min.: promjena pojačanja, faktor uvećanja min. 20x, siva i obojana 2D mapa, dinamički kontrast, razina redukcije točkastih artefakata.
1.10 | Obojani Doppler (Color Doppler): - PRF u min. rasponu od 100 Hz do 20 kHz - max. osvježenje slike: min. 700 sl/s - prikaz najmanje mjerljive brzine max. 0,3 cm/s - prikaz najviše mjerljive brzine min. 4 m/s - dvostruki i četverostruki prikaz 2D/obojani Doppler - obavezna mogućnost promjene parametara slike i kino zapisa u postprocesingu min.: obojana mapa, skala i bazna linija.
1.11 | PW Doppler: - automatsko izračunavanje Dopplerskih mjerenja u realnom vremenu - mogućnost invertiranja spektra i korekcije kuta - detektiranje velikih brzina protoka, HPRF - PRF u min. rasponu od 100 Hz do 22 kHz - prikaz najmanje mjerljive brzine PW Dopplerom ne veće od 1 cm/s kod Dopplerskog kuta 0° - prikaz najveće mjerljive brzine PW Dopplerom ne manje od 7,5 m/s, kod Dopplerskog kuta 0° - automatska optimizacija spektra pritiskom na jednu tipku - obavezna mogućnost podešavanja parametara slike i kino zapisa u postprocesingu min.: promjena sive i obojane mape, skala, pomak bazne linije, promjena dopplerskog kuta, inverzija - prikaz kino memorije min. 60 s, dvostruki i četverostruki kino prikaz, retrospektivno i prospektivno spremanje podataka.
1.12 | Integrirana radna stanica za pohranu slike i podataka s bazom pacijenata. Specijalizirani program s ginekološkim mjerenjima, izračunima i izvješćima podesiv prema zahtjevima korisnika. Mogućnost prilagodbe ispisa za PC printer zajedno sa slikama, mjerenjima i komentarima. Mogućnost izvoza izvješća u PDF formatu sa slikama, grafičkim prikazom rasta fetusa, mjerenjima i kalkulacijama. Histogram s min. 3 regije interesa.Direktan pristup arhiviranim slikama. Mogućnost automatskog postavljanja parametara skeniranja sa pozvane slike iz arhive na trenutnu sliku pregleda. Arhiviranje slika i kino dinamičkih zapisa na SSD kapaciteta min. 500 GB, USB memoriju, uz mogućnost spremanja neobrađenih (raw) podataka. Izvoz podataka min.: DICOM, JPEG, BMP, AVI. Mogućnost slanja izvješća i slika žičanom i bežičnom vezom uz mogućnost slanja podataka na oblak (cloud) baziranu pohranu.
1.13 | Ugrađeno sučelje za mrežnu komunikaciju u standardiziranom formatu za digitalno oslikavanje i komunikaciju u medicini, min: potvrda, ispis, pohrana, modalitetna radna lista, potvrda pohrane, obavljeni proceduralni korak modaliteta, upit/dohvat, razmjena.
1.14 | Mogućnost direktnog spajanja servisnog centra putem Internet veze.
1.15 | Priključci: HDMI ili DVI izlaz, min. 3x USB 3.0, Ethernet mrežni priključak.
1.16 | Potrošnja max. 480 VA.
2 | MULTIFREKVENTNE SONDE:
2.1 | Konveksna 2D sonda frekvencijskog raspona min. od 2 do 5 MHz, s min. 128 elemenata, dubina prikaza min. 42 cm, kut prikaza min. 80⁰.
2.2 | Mikrokonveksna transvaginalna 2D sonda frekvencijskog raspona min. od 3 do 9,5 MHz. Kut skeniranja min. 180°. Broj elemenata: min. 192. Dubina prikaza min. 18 cm.
3 | PERIFERNI UREĐAJI:
3.1 | Crno-bijeli termalni video printer.
3.2 | Ugrađena baterija, mogućnost rada za min. 20 minuta skeniranja nakon prekida napajanja iz električne mreže.
4 | DODATNE OPCIJE:
4.1 | Mogućnost buduće nadogradnje uređaja s programom za trodimenzioni volumni prikaz (3D) i volumni prikaz u realnom vremenu (4D), s min. 45 volumena/s u realnom vremenu. Automatsko pozicioniranje ulazne linije za trodimenzionalni prikaz prema promatranoj anatomiji u radu sa 3D/4D sondama. Slobodno pozicioniranje umjetnog izvora svjetlosti oko 3D objekta u radu sa 3D/4D sondama.
4.2 | Mogućnost buduće nadogradnje uređaja s konveksnom 3D/4D sondom frekvencijskog raspona min. od 2 do 8 MHz. Kut skeniranja u 2D prikazu min. 90⁰, kut skeniranja u 3D prikazu min. 90° x 85°. Broj elemenata: min. 192 elemenata.
4.3 | Mogućnost buduće nadogradnje uređaja s mikrokonveksnom transvaginalnom 3D/4D sondom frekvencijskog raspona min. od 4 do 9 MHz. Kut skeniranja u 3D prikazu min. 182° x 120°. Broj elemenata: min. 192.
4.4 | Mogućnost buduće nadogradnje uređaja s programom za dodatnu radnu stanicu za arhiviranje i obradu slika i 3D volumnih datoteka u neobrađenom (raw) formatu, sa bazom pacijenata, s identičnim programom i aplikacijama kao i na UZV uređaju.